泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目:血透机

泾县医院

2019年9月

- 设备名称及数量

血透机二台

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、销售人员的法人授权委托书。

8、销售人员身份证复印件；

9、对产品质量、售后服务的承诺。

10、供货商对廉洁销售的承诺。

11、国家规定的相关质量文件；

12、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年9月27日11时30分前送到我院，开标时间暂定于2019年9月27日下午，地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

设备付款方式：设备验收合格后首付30%，半年付40%，余款30%作为质保金，质保期满后，一次性无息返还。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

| 序 号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 一 | 品牌: 原装进口 为各品牌目前市场销售最新主流机型 |
| 二 | 功能与配置 |
| 1 | 具有常规血液透析治疗(HD)功能,序贯超滤程序ISO-UF |
| 2 | 碳酸透析、醋酸透析、干粉透析为标准配置 |
| 3 | 电路在机器上部，水路在机器下部，分离设计。 |
| 4 | 整机模块化设计，便于用户升级多种可选功能 |
| 4.1 | 可选配全自动，无创血压监测仪， |
| 4.2 | 可选配无创在线清除率监测 |
| 4.3 | 可选配中央供液系统和选配数据管理系统 |
| 5 | 具有双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；容量平衡腔容量≤30ml，保证脱水量精准 |
| 6 | 适用于各种规格透析液配方，为确保治疗安全，透析液配比系统需为容量配比系统 |
| 6.1 | 设备可进行多种钠曲线治疗，具有多种可选择性/梯级自动调整程序的处方纳 |
| 7 | 每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统。 并有完善的报警系统功能，显示报警原因及提示处理办法。 |
| 8.1 | 治疗信号灯位于机器顶部，一个信号灯清晰综合显示机器所有运转状态，并具有声光报警。 |
| 8.2 | 治疗过程中，每12.5min自动进行压力密闭平衡测试一次，确保治疗精准安全。 |
| 9 | 断电保护：内置UPS电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声， 确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少30min，且数据不丢失 |
| 10 | 双重空气检测：采用超声波与光学，两道防补性侦测，预防气泡进入体内。 |
| 11 | 双重漏血探测：利用绿光侦测，红外线补偿的原理，进行双重漏血探测。 |
| 12 | 标配细菌过滤器，并参与设备自检，为治疗提供超纯透析液 |
| 13 | 标配B干粉支架及B液吸液口，治疗过程中可随意选择 |
| 14 | 可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序； 透析结束清洁程序执行完毕，十分钟内未再操作，自动关机。 |
| 15 | 自动导入血路管，按住血泵启动键直接将泵管带入血泵， 避免因手动旋转泵头造成泵头损坏或人员受伤，具有全自动预冲，自动充盈，自动回血。 |
| 16 | 静脉壶液面自动调整，并提供按键式静脉壶页面调整功能。 |
| 17 | 治疗设定自动提醒功能：超滤、透析液流量、肝素等 |
| 18 | 6种可调钠曲线及6种超滤曲线，可单独使用或合并使用。每种程序提供图形化示意图。 可改善患者超滤过程中出现透析相关性并发症及避免透析相关性钠负荷 |
| 19 | 程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、脱钙、 冲洗一体化一键30分钟内完成， 可提供原厂消毒液；A、B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒。 |
| 三 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | 体外循环通路 |
| 1.1 | 血泵：血流量0，15～600ml/min，精确度±10%，泵管直径2-10mm |
| 1.2 | 动脉压监测显示范围：-300～+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60～+520mmHg； 跨膜压监测显示范围：-60～+520mmHg；精确度±10mmHg |
| 1.3 | 肝素泵流量范围：0～10ml/h，单次追加剂量0.1-5ml |
| 2 | 透析液环路 |
| 2.1 | 进水压1.5-6bar，进水温度5-30℃，最大废液管高度1m |
| 2.2 | 透析液流量范围：0/300/500/800ml/min；温度：33.5～41℃可调； 浓度：电导度12.8～15.7mS/cm（25℃），精度±0.1mS/cm； |
| 2.3 | 透析液容量平衡精确性：透析液总量的±0.1% |
| 2.4 | 超滤：超滤率0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制 |
| 2.5 | 漏血探测精度：最大透析液流量800ml/min时≤0.5 ml/min血液 (HCT = 0.25) |
| 3 | 消毒与清洁程序时温度与流量 |
| 3.1 | 冲洗：37℃，600ml/min |
| 3.2 | 热清洗（在循环）：85℃，450ml/min |
| 3.3 | 热化学消毒（再循环）：85℃，450ml/min |

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据设备价格等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年9月18日

设 备 投 标 报 价 单

| 品 名 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人对所投的设备进行报价。

付款方式：

受委托人签字：

单位公章：

年   月   日

耗材和零配件报价单

| 品 名 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人对所投的设备在今后使用过程中所需耗品和零配件进行报价，任何漏报和不报视为中标人或设备厂家免费赠配。

付款方式：

受委托人签字：

单位公章：

年   月   日

附件一

法定代表人授权书

泾县医院：

（投标单位全称）法定代表人              授权               （受委托人代表名称）为全权代表，参加泾县医院        招标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年   月   日

附：受委托人代表姓名：（签字）

职         务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件二

产品质量保证及售后服务承诺书

1、质量保证承诺

2、保修年限﹑范围；出保修期设备维修费用

3、解决问题﹑排除故障的速度

4、售后服务方面的其它承诺

5、售后服务维修地址及联系方式

# 6、其它优惠条件

法人代表：

单位名称(盖章)：

年     月     日